FM-8C渗透压计

简要操作步骤

一、开箱

打开仪器包装箱，将仪器平稳放置在桌面上。接上电源线，打开电源开关。液晶屏显示主菜单，仪器探头上升至最高位，安装打印支架、打印纸、笔等（详见说明书P11）。

二、加液

用针筒抽取约60毫升不冻液，缓慢注入仪器测量槽内，同时观察仪器左侧底部透明有机玻璃溢流瓶，如果瓶内有液体流入，则表明测量冷槽内不冻液已加满，应停止加不冻液。（该次加满后，以后不用每次加液。）如遇长途运输或长距离搬运，为防止液体流出而损坏仪器，可旋开仪器左侧底部另一不锈钢排液阀的排液盖后，排出不冻液，再旋紧。同时旋开溢流瓶排出瓶内残留液并旋上溢流瓶复位（不冻液可回收重复使用）。

三、操作

每天操作以前，为检验该仪器精度即测量基本误差是否符合要求（见说明书P5），可用我厂提供“定标液”先测量一下，如符合标准，则可以开始进入样品测试。

1、测量（MEASURE）功能

打开仪器，液晶屏显示菜单：

MEASURE CALIBRATE SYSTEM (USE →,←, )

其中：  MEASURE       测量

CALIBRATE      定标

SYSTEM      系统

USE       提示使用的功能键

黑色闪烁的光标所在位置是当前可选择的功能，用“→、←”键可移动光标，用“”（回车键）确认所选功能。在选择MEASURE功能后可进行测量。

在一干净试管内加入0.5ml的被测样品，将试管口套在测量探头上，黑色光标在MEASURE位置上闪烁时按“”键，进入MEASURE（测量）程序，当液晶屏幕显示冷槽温度TCA为-9℃时，可以开始测量。根据屏幕提示按“↓”键，测量探头下降，当测量探头到达下位时，屏幕右下角开始计时，测量开始。，当样品温度（用Tos表示）达到强振温度（-6℃）时开始强振，强振后液晶显示的样品温度迅速从-6℃回升到样品的冰点温度，然后显示测量结果，测量探头自动上升至最高位。这时有如下三种操作形式；

1）要打印测量结果，则按“F”键即可。

2）不打印，进行下一个样品的测量。取下刚才的被测样品，重复上述过程即可。（注意：在进行下一个样品测量时，一定要清洁测量头，以免污染，影响测量结果。清洁测量头的方法为：用卷筒纸擦测量头2-3遍）

3）退出测量程序。有二种方法：⑴先按“↓”键，再按“↑”键，最后按“→”键后就返回主菜单；⑵直接按“RES”键，返回主菜单。

如发现测量值超出测量精度，则应对该仪器进行定标。定标后再次进行定标液测试，符合要求后，可进行样品测试。

2.定标（CALIBRATE）功能

黑色光标在CALIBRATE位置上闪烁时按“ ”键，选中CALIBRATE功能，在选定定标功能后，菜单显示

0300mOs/kg USE →,←,↑,↓, 

用“→,←”键可移动光标所在的位置，用“↑,↓”键可对光标所在位置的数据进行增减修改，用“”键进行确认，

现举一个800mOs/kg标准液定标的例子：

当程序进入定标功能后，液晶显示为：

0300mOs/kg USE →,←,↑,↓, 

按“→”键，把光标移到“3”上面，再按“↑”键使“3”增加到“8”，液晶显示为：

0800mOs/kg USE →,←,↑,↓, 

这时取一个干净且干燥的试管，用专用注射器从800mOs/kg标准液瓶内抽取0.5ml的标准液注入试管，将试管套在测量头上。

为了确认一下我们所定的标准液为800mOs/kg，按“”（回车键）。这时液晶显示为：

0800mOs/kg 年/月/日 Tca:冷槽温度 时/分/秒

最后按“↓”开始定标。液晶显示为：

Tos:样品温度 年/月/日 Tca:冷槽温度 t:动态计时

当样品温度达到强振温度（-6℃）时，仪器自动产生强振，使过

冷液体结冰，液晶显示“OK！”，表示本次定标完毕。按“↑”键后，测量探头上升至最高位位。这时有如下二种操作形式：

- 继续定标:根据需要重新选择定标点，重复上述过程即可。

- 不再需要定标，按“”键结束定标。这时液晶显示为“- C C- - ”。（“C"符号所在的位置就是仪器所对应的5段定标区域内已经有的定标记录，“- ”符号提示在仪器规定的5段定标区域内该位置定标空白，未曾定标。）这时按“↑”就可以返回主菜单了。

注意：(1)本仪器可提供5点定标，它们的范围是在0～199、200～399、400～899、900～1299和大于1300。你所确定的定标值一定要与你所放入仪器的标准液相一致，绝对不能搞错。

（2）本仪器至少应确定2个定标，如果仪器内部只有一个定标记录，仪器将不能正确测量。用户在日常使用中可按需要选择1～5点重新定标，重新定标后的值将自动取代原保存在仪器内部的定标值。

（3）对仪器进行二点正常的定标（早冻或不冻的结果不能作为正常定标）。测试所抽取标准液的注射器和使用的试管必须保证不得污染标准液。瓶内的标准液容积在少于整瓶的1/3时，请不再用于定标。

- 删除错误的定标

如果因操作失误，发生定标错误，可以通过本方法删除错误的定标，或可以重新用正确的定标替代错误的定标。以下举例说明：

假如你将一个300mOsm/kg的标准液误设置为1300mOsm/kg,并完成定标的话，仪器就不能正常工作。因为你没有1300mOsm/kg的标准液进行重新定标修正，你必须删除这个错误的定标值。具体操作是：这个错误的定标所处的位置是在整个定标规定范围的第5段上，即1300～2000mOsm/kg的位置上，你可以进入定标菜单，将光标放在最高位上，将原来的“0300”修改为“5300”，也就是最高为上的0改为5（代表需要删除的位置），然后先按住“F”键，同时按一下“”键，就可以将这个错误的定标点删除了。要删除不同定标段的定标值。只要将第一位（最高位）的0修改为你所要删除的对应定标位置（1～5）即可。注意：仪器内存中至少应保留2点正确的定标值，不然仪器不能正常工作。

- 统(SYSTEM)功能

1、修改系统时间（CORRECT TIME）

如果发现显示时间（年、月、日、时、分、秒）与当前时间不符，可进入本菜单，通过按“→、←”键移动光标位置，用“↑、↓”键修改对应的值，按“”键予以确认。

2、设置冷槽温度（TEMP. OF APERTURE）

仪器默认的冷槽设定温度为-9.0℃。通过按“→、←”键移动光标位置，用“↑、↓”键可修改设定温度，并按“”键予以确认。（该温度值为程序设定，修改值只对该次开机起作用，关机后该值又恢复到-9.0℃）

3、打印定标值（PRINT ME）

在本菜单下按“↓”键，可打印储存在仪器内的0℃和-6℃所对应的电压值、定标时间、所定标的点以及定标点所对应的电压值。本参数的打印值可供仪器使用中发生故障的判别，特别是分析定标的错误。

4、设置温度与电压的关系（TEMP. TO VOLTAGE）

本功能的作用是建立温度与电压之间的关系。本功能一般不需要用户操作。仪器在出厂时已经全部做了调整。只有在出现了内存数据丢失的情况下用户才有必要进行这一操作。

使用本项功能时，在测量试管内放入0.5ml的不冻液，根据菜单提示选择，按“↓”键，确定使用本功能，在此功能下，液晶显示为：

*****:（探头电压变化） 年/月/日 *****：（冷槽温度变化） t:动态计时

一旦使用本菜单功能，仪器将自动建立本系统的温度电压关系。这个过程一般需要较长时间，直至仪器完成此功能，显示“OK！”为止。

5、返回主菜单（RETURN）

根据提示按“↓”键,返回主菜单。

一般情况下，不要用“R”键返回主菜单，频繁按“R”键将使仪器内部的温度控制PID调节参数反复寻找平衡点，引起冷槽温度在一段时间里超过控制点，这时测定容易产生早冻。

六、关机

完成测试后，为防止损坏探头，应在探测头上套一个空试管。然后将探测头下降至测量槽内，关掉电源。

常见错误：